盐雾箱腐蚀片/质量损失片/盐雾试验参比试样

提供符合ISO9227、GMW14872、GM9540P、 SAEJ2334、ASTM B368、ASTM B117标准各种腐蚀片。具体信息如下：

| 标准 | 尺寸 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| ISO9227 | 150 x 75 x 1mm | CR4钢 |
| GMW14872、GM9540P、 SAEJ2334 | 1 x 2 x 0.125英寸 25 x 50x0.6mm | SAE 1008-1010 钢 |
| ASTM B368 | 75 x 100x0.95mm | ASTM B162 Nickel Panel镊板 |
| ASTM B117 |  |  |

根据ISO 3574标注规定，选用CR4级冷轧钢板加工而成。

四个角为圆角，避免对试验人员造成割伤、刺伤等意外伤害，保证产品的安全。

顶部配有圆孔，配合专用惰性材料支架和螺母、螺丝，方便安放在盐雾试验箱的不同位置。

用途：

根据ISO 9227国标盐雾试验标准5.2 使用的合乎标准ISO 3574标准参比试样、质量损失片CR4钢板。

对设备每个月开展1到2次跟踪验证或随样品跟踪测试。

通过质量损失片的损失量反应出设备和测试的能力是否满足要求。

要求48小时随样测试质量损失在：70±20g/m2

此款参比试样完全按照ISO 9227标准定制，采用CR4级冷轧钢板加工，能完全满足你日常按ISO 9227标准对中性

盐雾试验（NSS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、乙酸盐雾试验（AASS）进行试验设备校准和比对。

材料及技术指标

材料为CR4级冷轧钢板，表面粗糙镀满足ISO 3574,Ra = 0,8 μm ± 0,3μm，尺寸： 150mm*70mm*1mm的要求。

配套材质证明及粗糙度检测报告

SAE 1008-1010冷轧钢板

符合SAE J2329 CR1E

原装进口

尺寸：25.4 mm  x 50.8 mm  x 3.18 mm

用于按GMW 14872循环盐雾腐蚀试验标准对盐雾箱进行校正和检验。或定期将此款GMW 14872标准试片和样品共同进行

测试，以便工程师确保试验箱和试验设置等在可控范围内，保证试验的一致性和可靠性。

盐雾试验标准参比试样，也有叫做标准质量损失片。用以比对、校验盐雾箱和盐雾试验各环节是否在可控范围之内。

此款进口盐雾试验标准参比试样，完全满足ASTM B117 对盐雾试验参比试样的标准要求：

1. 尺寸：76mm*127mm 厚度为0.8mm

2. 材料：UNS G10080（SAE1008-1010）冷轧钢板

一般按ASTM B117进行盐雾试验箱的校验、比对时，选用4-6快标准参比试样，按标准要求放置在相应位置。通过计算试

验前和试验后去除氧化物后的单位面积重量差是否在标准范围内，来判断盐雾试验箱的整体运行状况。

一般建议1-2月进行一次比对验证，以使盐雾箱在质量可控范围内。

依据标准GMW14782 4.5 使用标准的质量损失片Coupons，实验过程中质量损失片随着实验样品一起开展

实验进行跟踪测试，通过质量损失片的损失量反应出设备和测试的能力是否满足要求。

依据GMW 14872 表格A1的数据判断测试过程是否满足要求.

根据GB/T10125-2007标准定制

采用符合GB5231中A级精度的要求冷轧钢板

尺寸：50mmx50mmx1mm

Ra=1.3um+/-0.4um

根据GB/T10125-2012标准定制

采用符合ISO 3574中CR4级冷轧钢板

尺寸：70mmx150mmx1mm

试用于循环腐蚀盐雾测试（CTT）的参比试样。

依据标准GMW 14782 4.5 使用标准的质量损失片Coupons，实验过程中质量损失片随着实验样品一起开展 。

实验进行跟踪测试，通过质量损失片的损失量反应出设备和测试的能力是否满足要求。

依据GMW 14872 表格A1的数据判断测试过程是否满足要求.

如何利用ASTM B117指定质量损失片对盐雾试验的腐蚀条件的进行评估

1.  ASTM B117质量损失片用于评估盐喷雾室内腐蚀条件的试验样板和工艺规程。工艺规程包括盐雾试验样板的腐蚀时间和它们在规定期间内质量损失的确定。这些规程可以每月或经常地执行以保证连续的一致操作。也可用于比较不同雾化室之间的腐蚀条件。

2. 试验样板：76×127×0.8毫米（3.0×5.0×0.0315英寸），是用SAE1008商品级冷轧碳钢制造的。

3. 测试前样板的制备——在测试前只要用除油法清洗样板，使其表面没有会影响试验结果的污物、油迹或其它杂质。清洗后，在分析天平上称量每块样板精确至最接近的1.0毫克并记录质量。

4. 试验样板的定位——在雾化室内至少放置两块称量过的样板，127毫米（5.0英寸）长，从垂直方向支撑起30°。将样板放置在冷凝液收集器的附近。（见标准第6节）

5 .试验周期——将样板暴露在盐雾中48～168小时。

6.  腐蚀试验样板的清洗——将样板从室内取出来后，立即用自来水冲洗每块样板以去除盐分，然后用试剂级水冲洗（见标准D1193，Ⅳ型）。在0～25℃下在按如下配制的新溶液中以化学方法清洗每块样板10分钟：  将1000毫升盐酸（比重1.19）混和入1000毫升试剂级水（D1193，Ⅳ型）中，并加入10克六亚甲基四胺。清洗后，用试剂级水（Ⅳ型）冲洗每块样板并烘干（见标准13.2）.

7. 确定质量损失——烘干后，立即重新称量样板，用原始质量减去暴光后的质量以确定质量损失。

8. ASTM B117 对损失量没有做规定，实验室可以根据每月测试的数据变化情况或者与其他实验室的对比情况控制调整盐雾试验质量。

依据ISO 9227国标盐雾试验标准5.2 使用标准的合乎标准ISO 3574标准质量损失片CR4钢板。

对设备每个月开展1到2次跟踪验证或随样品跟踪测试。

通过质量损失片的损失量反应出设备和测试的能力是否满足要求。

要求48小时随样测试质量损失在：70±20g/m2

针对GMW14872、GM9540P、 SAEJ2334，我们还提供腐蚀片支架。

盐雾箱腐蚀测试片、盐雾箱标准测试片、盐雾箱校准片、盐雾试验校准板、盐雾箱校准板、GMW14872腐蚀片、GMW14872测试片、GMW1487校准板、GMW1487校准片、GMW14872标准腐蚀片、GMW14872质量损失片、GMW14872盐雾参比试样、ISO9227腐蚀片、ISO9227测试片、ISO9227校准板、ISO9227校准片、ISO9227标准腐蚀片、ISO9227质量损失片、ISO9227盐雾参比试样、GM9540P腐蚀片、GM9540P测试片、GM9540P校准板、GM9540P校准片、GM9540P标准腐蚀片、GM9540P质量损失片、GM9540P盐雾参比试样、SAEJ2334腐蚀片、SAEJ2334测试片、SAEJ2334校准板、SAEJ2334校准片、SAEJ2334标准腐蚀片、SAEJ2334质量损失片、SAEJ2334盐雾参比试样、ASTM B368腐蚀片、ASTM B368测试片、ASTM B368校准板、ASTM B368校准片、ASTM B368标准腐蚀片、ASTM B368质量损失片、ASTM B368盐雾参比试样、ASTM B117腐蚀片、ASTM B117测试片、ASTM B117校准板、ASTM B117校准片、ASTM B117标准腐蚀片、ASTM B117质量损失片、ASTM B117盐雾参比试样